- СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

- «БАКУС»

- Паспорт

- КМБУ.407281.005 ПС

2007

- СОДЕРЖАНИЕ

- Стр.

- Общие сведения об изделии	3

- Основные технические данные	4

- Комплектность	5

- Свидетельство о приёмке	6

- Свидетельство о первичной поверке	6

- Свидетельство об упаковывании	7

- Сведения о периодической поверке	7

- Гарантии изготовителя	7

- Свидетельство о монтаже, пусконаладочных

работах и вводе в эксплуатацию	9

- Движение системы при эксплуатации	10

- Сведения о замене составных частей системы	11

1.Общие сведения об изделии

  - Система измерительная «БАКУС» на основе расходомеров

массовых Promass (в дальнейшем - система) заводской №  _____ предназначена для измерений и учета объема спирта, водноспиртовых растворов и спиртосодержащей продукции (коньячных спиртов,коньяков и др.), крепости (объемной концентрации) и температуры, объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, а также формирования и передачи информации в Единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Область применения системы – автоматический учет спирта, водноспиртовых растворов и спиртосодержащей продукции при производстве, отгрузке, получении и на линиях розлива.

Вид климатического исполнения системы УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Система состоит из:

- устройства сбора, обработки и передачи данных (УСПД);

- от 1 до 8 расходомеров массовых Promass -по заказу;

- от 1 до 8 воздухоотделителей (AL98.00.00.00)- по заказу;

- от 1 до 8 электроклапанов запорных – по заказу.

Расходомеры массовые Promass, воздухоотделители и электроклапаны предназначены для размещения в помещениях, относящихся к взрывопожароопасным зонам класса В-1а согласно «Правил устройства электроустановок».

Устройство сбора, обработки и передачи данных (УСПД) предназначено для размещения в некатегорийных по взрыво- и пожароопасности помещениях.

Система имеет сертификат об утверждении типа, сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

2. Основные технические данные и характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Диапазон измерений массового расхода, т/ч: - для Ду80 – - для Ду50 – - для Ду40 – - для Ду25 - - для Ду15 - - для Ду8 - | 20…160 10…60 5…40 2…16 1…5,5 0,3…1,7 |
| Диапазон измерений крепости измеряемой среды, % | 35…99 |
| Емкость счетчика массы измеряемой среды, кг | 107 |
| Диапазон температуры измеряемой среды, С | -39…+60 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 0,3 … 3,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма и массы измеряемой среды, % | 0,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма безводного спирта в измеряемой среде, % | 0,8 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности измеряемой среды, кг/дм3 | 0,0005 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости измеряемой среды, % | 0,25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры измеряемой среды, С | 0,5 |

Длина соединительных кабелей между УСПД и расходомерами - не более 800 м (по ходу кабельной трассы).

Электропитание - сеть переменного тока напряжением (220±20) В, частотой (501) Гц.

Потребляемая мощность не более 300 Вт.

Климатические условия эксплуатации системы:

- температура окружающей среды - от минус 40 до плюс 60 С для расходомеров Promass и от плюс 15 до плюс 35 С для остальных составных частей системы;

- относительная влажность воздуха – не более 80 % .

Средняя наработка на отказ - не менее  12000 ч.

Средний срок службы - не менее 8 лет.

  - Система предназначена для непрерывного режима работы.

- Комплектность

Расходомеры массовые Promass, электроклапаны   поставляются с эксплуатационной документацией: руководством по эксплуатации, паспортом или этикеткой. Комплект поставки этих составных частей согласно их эксплуатационной документации. Длина кабелей – согласно заказа. Воздухоотделители изготавливаются потребителем системы по чертежам поставщика сиcтемы.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол. | Заводской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСПД –устройство сбора, обработки и передачи данных с программным обеспечением | КМБУ.407281.005 | 1 |  |  |
| 2 | Расходомеры массовые Promass |  |  |  | Количество и типономи нал по заявке |
| 3 | Электроклапаны |  |  |  | Количество и типономи нал по заявке |
| 4 | Комплект кабелей |  |  |  | Длина по заявке |
| 5 | Комплект ЭД: -паспорт КМБУ.407281.005ПС -руководство по эксплуатации КМБУ.407281.005РЭ |  | 1 |  |  |

4. Свидетельство о приёмке

Система измерительная «БАКУС» на основе расходомеров Promass заводской  №  __________ в комплектации согласно раздела 2 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска             ___________________________

- Представитель ОТК  ___________________________

М.П.

5. Свидетельство о первичной поверке

Система измерительная «БАКУС» на основе расходомеров Promass. заводской № ________ в комплектации согласно раздела 2, на основании результатов первичной поверки на предприятии-изготовителе признана годной и допущена к эксплуатации.

Межповерочный интервал системы 1 год.

Дата поверки системы ________________

Даты поверки составных частей системы, являющихся средствами измерения:

Расходомеры Promass 	__________________;

__________________;

__________________.

Межповерочные интервалы составных частей системы указаны в документации на эти составные части.

Поверитель _________________________

Подпись

Оттиск

поверительного клейма

6. Свидетельство об упаковывании

Система измерительная «БАКУС» на основе расходомеров Promass заводской №   _________    в комплектации согласно раздела 2, упакована ЗАО «КоМЭНС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки	__________________________________

Упаковку произвел	__________________________________

Изделие после упа-

ковки принял	__________________________________

- М.П.

7. Сведения о периодической поверке

| Дата поверки | Результаты поверки | Фамилия поверителя | Подпись поверителя | Оттиск поверительного клейма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям технической документации при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации системы .

8.2 Гарантий ный срок эксплуатации –36месяцев со дня ввода в эксплуатацию. При отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приемки.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня приёмки.

8.3 Предприятие изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе системы из строя, если :

- система не имеет паспорта;

- разделы «Свидетельство о приёмке» и «Свидетельство о поверке» паспорта системы не заполнены или в них не проставлены штамп ОТК и клеймо поверителя;

- заводские номера , нанесённые на составные части системы, отличаются от заводских номеров, указанных в паспортах системы и составных частей;

- отсутствуют или повреждены пломбы или (и) голографический знак предприятия-изготовителя на составных частях системы  и в паспорте системы.

- составные части системы подвергались разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным эксплуатационной документацией на систему и ее составные части;

- система использовалась с нарушением требований эксплуатационной документации на систему и ее составные части;

- составные части системы имеют внешние механические повреждения;

- система имеет повреждения , вызванные попаданием внутрь посторонних предметов или стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т.п.);

- монтаж системы и пусконаладочные работы проведены лицами (предприятием), не являющимися официальными представителями завода-изготовителя системы.

8.4 По всем вопросам, связанным с качеством системы, следует обращаться к предприятию-изготовителю по адресу:

115569, г.Москва, Каширское шоссе, дом 84, кор.1, офис 500.

ЗАО «КоМЭНС».

Тел.(495)509-4933

789-2887.

9. Свидетельство о монтаже, пусконаладочных работах и вводе в эксплуатацию

9.1

__________________                            _________________

Должность                                                          Ф.И.О.

произвел монтаж и пусконаладочные работы системы измерительной «БАКУС» на основе расходомеров Promass  заводской №   ____________  в комплектации, указанной в разделе 2.

М.П.

_________________    ___________________  ____________

Личная подпись                      расшифровка подписи          дата

ответственного лица

9.2 Система измерительная «БАКУС» на основе расходомеров Promass  заводской №  ______ в комплектации, указанной в разделе 2, после пуско-наладочных работ введена в эксплуатацию.

М.П.

_________________    ___________________  ____________

Личная подпись                      расшифровка подписи          дата

ответственного лица

10. Движение системы при эксплуатации

Таблица 10.1

| Дата уста-новки | Где установ-лена | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, произво-дившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала экспплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |

11. Сведения о замене составных частей системы

Таблица 11.1

| Наименование заменяемой составной части | Заводской номер новой(заменяющей) составной части | Причина замены | Дата замены | Должность и Ф.И.О. ответственного лица | Подпись ответ-ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Записи в таблицу должны производиться лицами, ответственны-ми за техническое обслуживание и эксплуатацию системы.